智能光电效应实验仪
[image: image1.jpg]



一、仪器组成结构

GD-4型智能光电效应实验仪由光电检测装置和实验仪主机两部份组成。

光电检测装置包括：光电管暗箱，高压汞灯光源，高压汞灯电源和实验基准平台。
实验仪主机是包含有微电流放大器和扫描电压源发生器两部份组成的整体仪器。

二、仪器主要用途
GD-4型智能光电效应实验仪通过选择实验类型、改变输出电压档位的方式支持利用光电效应测量普朗克常数和测量光电管伏-安特性两组实验。实验仪自身提供了手动测试和自动扫描测试两种工作方式，并提供了进一步升级为计算机联机测试、连机显示功能。
实验仪提供了5个独立的测试数据存贮区（每个存贮区可存储500组数据），可以存贮5次测试的数据；同时实验仪还提供了测试数据查询的功能。

实验仪提供了通过普通示波器观察测试曲线动态过程的功能；通过实验仪主机的信号输出端口和同步信号输出端口与示波器连接，即可在示波器上观察到当前的测试过程的5条动态曲线。

三、主要技术要求

1． 微电流放大器：

电流测量范围：10-8～10-13A，分6档，最小显示位10-14A，最大指示值为2μA。三位半数显表指示。
零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档）

2． 光电管工作电源：

当电压输出为0～-2V档时，手动测量时在不同的调节位，电压改变量分别为2mV、10mV、100mV，自动测量时扫描步长为4mV。示值精度≤1%，最小调节电压：2mV。

当电压输出为-1～+50V档时，手动测量在不同的调节位，电压改变量分别为0.5V、1.0V、10.0V，自动测量时扫描步长为1V。示值精度≤5%，最小调节电压：0.5V。

3．光电管：

光谱响应范围：340—700nm

最小阴极灵敏度≥1µA/Lm
阳极： 镍圈

暗电流：I≤2×10-12 A（-2V≤UAK≤0V）

3． 滤光片组：

5组：中心波长365.0，404.7，435.8，546.1，578.0nm

4． 汞灯：

可用谱线365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、578.0nm

测量误差：≤3%

四、实验注意事项
1. 汞灯光源和仪器主机接通电源要预热20分钟才能正常工作。

2. 光电管工作时严禁强光直接照射。需更换光栏和滤色片时，请将汞灯遮光盖盖好后进行。

3. 电压调节按键用来调节光电管的极间电压，其值显示在其上方的表头上。调节时动作应轻柔缓慢，待表头上的数字稳定后再进行下一档位调节。
4. 测量结束后，关闭汞灯光源和仪器主机电源，将光电管和汞灯遮光盖盖好。
