QJ24型直流单臂电桥

[image: image1.jpg]e

.
- :
ao0t (™ > © Y s
KL 2 ‘% ° X
" Nl - =4
i ' - e W
I L ’
- @
(Y
-
T
1o v
@ A $ -
(]




1、 仪器组成结构

QJ是国产直流电桥的型号，24是单臂电桥的序号。QJ24型箱式电桥采用惠斯通电桥线路，主要由比率臂、比较臂、检流计和电池组组成。全部部件安装在箱内，箱盖铭牌上给出了电桥原理线路和有关参数，供使用者参考。
面板中左边的四个端钮，B(为外接电源的接线柱，左上角的转盘为电桥的比率转盘，它的指示值表示两比率臂的比值
[image: image2.wmf]b

a

R

R

。为读数方便，在制作时将比率转盘做成0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000等七档，由转换开关换接。右上侧虚线框内的四个十进位转盘由四个可调电阻串联而成，是电桥的比较臂，用于测量时调节电桥平衡。检流计在比率臂的下方，有一个机械调零结构，可通过微动来调节指零点。B0为接通电源开关按钮，可接入或旋入。G 0 (细)、G1 (粗)是接通和调节指零仪表灵敏度用的按钮，均可接入或旋入使用。
2、 仪器主要用途

电桥仪器是一种比较式的测量仪器，它在电测技术中应用极为广泛，可以用来测量电阻、电容、电感、频率、温度、压力等许多物理量。

直流单臂电桥也称惠斯登电桥，常用来测数十到数百欧姆的中等值电阻
本实验用直流单臂电桥研究纯铜导体、锰铜合金和半导体热敏电阻的温度特性。由于不同物质的导电机制不同，因而不同物质电阻随温度的变化关系不同。
3、 主要技术要求

QJ24型电桥测量范围是20～99990欧姆，
准确度等级为0.1级，
内接电源电压为4.5伏，外接电源为4.5伏。
比较臂调整范围：9×(1+10+100+1000)Ω 

比较臂档值：0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000 

外型尺寸：220×180×120mm 
4、 使用注意事项

1）.测量时将待测电阻
[image: image3.wmf]x

R

接在面板上的X1和X 2之间，在接通检流计之前，应将比较臂转盘各档数值置于待测电阻的标称值或用万用表粗测值的位置，并据此选择合适的比率。 

2）.选择比率的原则是能充分利用电桥的四个调节转盘，保证测量读数有４位有效数字。
3).先接通电源按钮B0，再用跃接法接通检流计粗调按钮G1，依次调节比较臂转盘，直到检流计接近指零，再松开G1 按下G0，仔细调节转盘位置，使检流计准确指零。

_984486715.unknown

_1166257130.unknown

