QJ42型直流双臂电桥
[image: image1.jpg]



1、 仪器组成结构

QJ42型直流双臂电桥主要由比率臂、比较臂、检流计和电池组组成。全部部件安装在箱内，箱盖铭牌上给出了电桥原理线路和有关参数，供使用者参考。比较臂转盘电阻的调节范围为1～11Ω连续可调。仪器内附电源３～６节１号干电池（并联使用），外接电源时，可接1.5Ｖ容量大于10hA的直流电源，指零仪表电流常数为2×10-6A／格，阻尼时间小于4s。
面板上左边四个端钮C1、P1、P2 、C2 为待测电阻的四端钮接线柱。测量时，将待测电阻Rx按四端钮接线法接在相应的接线柱上，其中A、B两点之间为被测电阻Rx ，AP1和BP2为电位端引线，AC1和BC2为电流端引线，这样接入被测电阻可以减小附加电阻对测量结果的影响。
指零仪表上有调节机械零点的螺钉，测量之前，先检查指针是否准确指在零位。指零仪表下边的按钮B为电源开关按钮，G为检流计开关按钮，G和B均可按下和旋入使用。倍率调节分为×1、×10-1、×10-2、×10-3、×10-4  五档，可根据待测电阻的阻值范围进行选择。
2、 仪器主要用途

QJ42型直流双臂电桥是测量11Ω以下电阻的直流平衡电桥，用来测量金属的导电率、电机、变压器绕阻的直流电阻、电刷、开关的接触电阻以及各类低值直流电阻。本实验用QJ42型直流双臂电桥测铜导体金属材料的低电阻，求铜金属材料的电阻率。
3、 主要技术要求

仪器使用的参考条件为：环境温度20±1.5℃，相对湿度40％～60％； 

	外型尺寸
	：230mm×200mm×150mm 


仪器的测量范围：0.0001～11Ω。
	量程
	有效量程 
	等级指数 
	分辨率 

	×10-4 
	0.100-1.100mΩ
	5 
	5μΩ[image: image2] 

	×10-3 
	1.00-11.00mΩ
	5 
	50μΩ[image: image3] 

	×10-2 
	10.0-110.0mΩ
	2 
	500μΩ[image: image4] 

	×10-1 
	0.100-1.100Ω
	2 
	5mΩ[image: image5] 

	×1 
	1.00-11.00Ω
	2 
	50mΩ[image: image6] 


4、 使用注意事项

①.接好待测电阻后，选择适当的比率，先接通电源B，再按下检流计接通按钮G，调节读数盘，使检流计指零。双臂电桥因待测电阻Rx，桥臂电阻RN以及附加电阻r都很小，故工作电流较大，电源按钮应间歇使用。调节时，动作要轻，注意阻尼影响。

②测量具有大电感的低值电阻时，由于电源断开而出现的感应电动势会冲击指零仪表，为防止损坏指零仪器，测量时应先接通B，后接检流计按钮G；断开时应先断开G，后断开B。电桥不用时，将倍率开关旋至短路位置。
③.四端钮电阻的电流端与电压端不允许混接，否则双桥不能调节平衡，在连接Rx与R n时，须采用短粗导线，连接要牢固。
④.测量0.0001～0.0011Ω或仪器与被测电阻之间需要连接导线时，电位端引线AP1、BP2 和电流端引线AC1，BC2的导线电阻应小于0.01Ω。
⑤.仪器使用时应避免阳光曝晒，严防剧烈震动，初次使用和隔一定时间再使用之前，应将倍率开关和读数盘旋动几次，使接触部分接触良好，确保测量的准确度。
⑥.仪器长期不用时，应将内附电池取出，以防腐蚀机件。
