JJY型分光计

[image: image1.png]



图1  分光计的结构
1狭缝装置 2 狭缝套筒琐紧螺钉 3狭缝宽度调节螺钉4平行光管 5平行光管光轴俯仰调节螺钉6平行光轴水平方向调节螺钉（在背面）7游标盘止动螺钉8游标盘微调螺钉（在背面）9载物台调平螺钉10载物台琐紧螺钉11游标盘12度盘13望远镜止动螺钉14 度盘止动螺钉（在背面） 15 望远镜转动微调螺钉16望远镜光轴水平方向调节螺钉 17望远镜 18望远镜光轴俯仰调节螺钉  19目镜套筒琐紧螺钉20 自准目镜 21 目镜套筒22载物台
一．实验装置组成

JJY型分光计、平面镜、三棱镜

二．仪器主要用途

分光计是一种精密测量角度和分光的仪器,利用分光计可以间接测量折射率、光

波波长、色散率，还可以用来进行光谱定性分析，验证里德堡常数等。例如：

1. 利用光的反射原理测量棱镜的角度。
2. 利用光的折射原理测量棱镜的最小偏向角，从而计算棱镜玻璃的折射率和色散率。
3. 和光栅配合，作光的衍射实验，测量光波波长。
4. 和偏振片、波片配合，作光的偏振实验等。
5. 和超声池、超声光栅测量仪配合，对非电解质溶液中声速的测量。

三．仪器技术要求

1．仪器的测角精度          1′.

2．光学参数

   平行光管、望远镜系统物镜

       焦距                                 170mm

       通光口径                             φ22mm

       视场                                 3°22´
       望远镜系统目镜焦距                   24.3mm

3．平行光管、望远镜物镜间的最大距离        120mm
4．狭缝宽度调节范围                          0.02-2mm
5．目镜视度调节范围                     不小于±5屈光度

6．载物台

直径                                      φ70mm
旋转角度                                  360°

载物台升降范围                            20mm
7．刻度盘规格：采用照相刻划工艺制成

刻度盘直径                                φ178mm
刻度范围                                   0°-360°

刻度规格                                   0.5°

游标读数示值                               1ˊ
四．使用注意事项

1. 推动望远镜绕主轴转动时，应推望远镜的支臂，切勿直推镜筒，以免破坏望远镜光轴与分光计主轴的垂直关系，造成角度测量错误。
    2. 螺钉6通常是拧紧的，将载物台与游标盘锁定。转动载物台时，应松开游标盘止动螺丝19，转动游标盘来带动载物台转动。只有在升降载物台或需要改变光学元件(连同载物台)相对于游标的位置时，才松开螺丝6操作。

    3. 需要仔细转动载物台或望远镜使待测目标与竖直叉丝对准时，应当用微调螺丝18或13操作，这样可减小对线误差。
    4. 光学元件置于载物台上，要用弹簧片压住；取下时应立即放回元件盒里，元件要轻拿轻放，元件盒要靠近实验台中间放置，以免跌落摔坏。
1





2





4





22





9





10





17





19





20





21





18





16





15





13





14





11





12





7





8





6








5





3








_1219167299

