迈克尔逊干涉仪调整和应用仪器
[image: image1.jpg]



一．实验装置组成

迈克尔逊干涉仪（WSM100/200型）、多束光纤激光源（HNL-55700，He-Ne）、WAN-12B型数显空气折射率测量仪、观察屏。

二．仪器主要用途  (迈克尔逊干涉仪（WSM100/200型）)

1． 观察光的干涉现象（等厚条纹、等倾条纹、白光彩色条纹），测定单色光波长；

2． 测定光源和滤光片相干长度、配发布里——珀罗系统观察多光束干涉现象，配条纹计数器标准毫米刻尺等。

3． 附加适当装置，还可以扩大实验范围（如演示偏振光的干涉、测量压电陶瓷静态特性等）。

三．仪器主要技术参数和规格

迈克尔逊干涉仪（WSM100/200型）
1． 移动镜行程： WSM-100型100mm                WSM-200型200mm

2．微动手轮分度值：0.0001mm

3．波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差<2%。

4．导轨直线性误差：WSM-100型 ±16"       WSM-200型 ±24"
5．分光板、补偿板平面度：λ/30。

多束光纤激光源（HNL-55700，He-Ne）

1． 波长：632.80nm 

2． 工作电流：10mA±10%
3． 输出功率：大于10mW 
4． 工作电压：220V±10%
5． 额定功率：50Hz
WAN-12B型数显空气折射率测量仪

1． 输入电压：220V 50HZ

2． 测量范围：0~0.12Mpa（与大气压差）

3． 仪器精度：2.5%

四．使用注意事项

1．激光属强光，会灼伤眼睛，注意不要让激光直接照射眼睛。

2．光纤为传光介质，可弯曲，但不可折压。

3．调整迈克尔逊干涉仪的反射镜时，须轻柔操作，不能把螺钉拧的过紧或过松。
4．工作时切勿震动桌子与仪器，测量中一旦发生震动，使干涉仪跳动，必须重新测量。
5．数条纹变化时，应细致耐心，切勿急躁。

