实验十  示波器的原理和使用

示波器是电工、电子、计算机等设备设计、调试和维修中使用得最广泛、功能最强大的电子测量仪器之一，它可以把原来肉眼看不见的变化电压变换成可见的图像，使人们可以直接观察电信号波形高速变化的情况，研究它们的瞬间变化过程。在科学研究和工农业生产中，示波器被广泛地用来测定电信号的幅度、周期、频率和位相等各种参数。通过各种传感器，示波器还可用来观察各种物理量、化学量、生物量等高速变化的过程，成为科学研究和生产活动中强有力的检测工具。

【实验目的】
（1）了解示波器的基本结构和工作原理，掌握使用示波器和信号发生器的基本方法。

（2）学会使用示波器观测电信号波形和电压幅值以及频率。

（3）学会使用示波器观察李萨如图并测频率。

【实验原理】

    不论何种型号和规格的示波器都包括了如图1所示的几个基本组成部分：示波管（又称阴极射线管，cathode ray tube，简称CRT）、垂直放大电路（Y放大）、水平放大电路（X放大）、扫描信号发生电路（锯齿波发生器）、自检标准信号发生电路（自检信号）、触发同步电路、电源等。
[image: image1.wmf]n


[image: image20.wmf]亮点在轴方向的位移

y

（垂直输入信号正弦波

-)

亮点在轴方向的位移

x

（水平扫描信号锯齿波）

-

荧光屏

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I

By 

By 

Dy 

Cy 

Ay 

Ey 

Iy 

Hy 

Gy 

Fy 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

t

a

b

c

d

e

f

g

h

i

t

U


1. 示波管的基本结构

示波管的基本结构如图2所示。主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成，全都密封在玻璃壳体内，里面抽成高真空。

（1）电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极和第二阳极五部分组成。灯丝通电后加热阴极。阴极是一个表面涂有氧化物的金属圆筒，被加热后发射电子。控制栅极是一个顶端有小孔的圆筒，套在阴极外面。它的电位比阴极低，对阴极发射出来的电子起控制作用，只有初速度较大的电子才能穿过栅极顶端的小孔然后在阳极加速下射向荧光屏。示波器面板上的“辉度”调整就是通过调节栅极电位以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变了荧光屏上的光斑亮度。阳极电位比阴极电位高很多，电子被它们之间的电场加速形成射线。当控制栅极、第一阳极与第二阳极电位之间电位调节合适时，电子枪内的电场对电子射线有聚焦作用，所以，第一阳极也称聚焦阳极。第二阳极电位更高，又称加速阳极。面板上的“聚焦”调节，就是调第一阳极电位，使荧光屏上的光斑成为明亮、清晰的小圆点。有的示波器还有“辅助聚焦”，实际是调节第二阳极电位。

（2）偏转系统：它由两对互相垂直的偏转板组成 ，一对竖直偏转板，一对水平偏转板。在偏转板上加以适当电压，电子束通过时，其运动方向发生偏转，从而使电子束在荧光屏上产生的光斑位置也发生改变。

（3）荧光屏：荧光屏上涂有荧光粉，电子打上去它就发光，形成光斑。不同材料的荧光粉发光的颜色不同，发光过程的延续时间（一般称为余辉时间）也不同。荧光屏前有一块透明的、带刻度的坐标板，供测定光点的位置用。在性能较好的示波管中，将刻度线直接刻在荧光屏玻璃内表面上，使之与荧光粉紧贴在一起以消除视差，光点位置可测得更准。
[image: image21.wmf]U 

y

 

x

U

y

x

T

T

8

7

=

x

T

y

T

t

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

t

1

 

6

 

9

 

2

 

0

 

5

 

7

 

 

4

 

图

26

-

6  

T

X

=(7/8)

T

Y

时的波形

 

 

8

 


图2  示波管结构图

H-灯丝  K-阴极  G1，G2- 控制栅极  A1-第一阳极  A2-第二阳极  Y-竖直偏转板  X-水平偏转板
2. 波形显示原理

（1）仅在垂直偏转板（Y偏转板）加一正弦交变电压：如果仅在Y偏转板加一正弦交变电压，则电子束所产生的亮点随电压的变化在y方向来回运动，如果电压频率较高，由于人眼的视觉暂留现象，则看到的是一条竖直亮线，其长度与正弦信号电压的峰-峰值成正比，如图3所示。                 

（2）仅在水平偏转板加一扫描（锯齿）电压：为了能使y方向所加的随时间t变化的信号电压Uy(t)在空间展开，需在水平方向形成一时间轴。这一t轴可通过在水平偏转板加一如图4所示的锯齿电压Ux(t)，由于该电压在0～1时间内电压随时间成线性关系达到最大值，使电子束在荧光屏上产生的亮点随时间线性水平移动，最后到达荧光屏的最右端。在1～2时间内（最理想情况是该时间为零）Ux(t)突然回到起点（即亮点回到荧光屏的最左端）。如此重复变化，若频率足够高的话，则在荧光屏上形成了一条如图4所示的水平亮线，即t轴。      

常规显示波形：如果在Y偏转板加一正电压（实际上任何所想观察的波形均可）同时在X偏转板加一锯齿电压，电子束受竖直、水平两个方向的力的作用下，电子的运动是两相互垂直运动的合成。当两电压周期具有合适的关系时，在荧光屏上将能显示出所加正弦电压完整周期的波形图。如图5所示。
[image: image22.wmf]U 

Y

t

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

1 

5 

0 

2 

3 

7 

6 

8

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

t

U 

X

（） �

a

（） �

b

（） �

d

（） �

c

（） �

e

（）

f

f

f

y

x

=

1

1

f

f

y

x

=

2

1

f

f

y

x

=

1

2

f

f

y

x

=

3

1

f

f

y

x

=

3

2

f

f

y

x

=

4

3


图3  在垂直偏转板加一正弦交变电压    图4  在水平偏转板加一扫描（锯齿）电压

[image: image23.wmf]U

L

 

U

2

 

t

w

t

w

t

w

i

图

26

-

10

  

负载的电流以及电压的波形

RiU

LLL


3．同步原理

（1）同步的概念：为了显示如图5所示的稳定图形，只有保证正弦波到Iy点时，锯齿波正好到i点，从而亮点扫完了一个周期的正弦曲线。由于锯齿波这时马上复原，所以亮点又回到A点，再次重复这一过程。光点所画的轨迹和第一周期的完全重合，所以在荧光屏上显示出一个稳定的波形，这就是所谓的同步。

由此可知同步的一般条件为：

Tx = nTy，
[image: image51.wmf]8

 = 1，2，3…         
其中Tx为锯齿波周期，Ty为正弦周期。若n = 3，则能在荧光屏上显示出三个完整周期的波形。

[image: image24.wmf] 

O 

 

U 

 

x

 

O 

 

U 

 

x

 

1

 

2

 

t

 

t

 

如果正弦波和锯齿波电压的周期稍微不同，荧光屏上出现的是一移动着的不稳定图形。这情形可用图6说明。设锯齿波形电压的周期Tx比正弦波电压周期Ty稍小，比如Tx = nTy，n =7/8。在第一扫描周期内，荧光屏上显示正弦信号0～4点之间的曲线段；在第二周期内，显示4～8点之间的曲线段，起点在4处；第三周期内，显示8～11点之间曲线段，起点在8处。这样，荧光屏上显示的波形每次都不重叠，好像波形在向右移动。同理，如果Tx 比Ty稍大，则好像在向左移动。以上描述的情况在示波器使用过程中经常会出现。其原因是扫描电压的周期与被测信号的周期不相等或不成整数倍，以致每次扫描开始时波形曲线上的起点均不一样所造成的。

（2）手动同步的调节：为了获得一定数量的稳定波形，示波器设有“扫描周期”、“扫描微调”旋钮，用来调节锯齿波电压的周期Tx（或频率fx），使之与被测信号的周期TY（或频率fY）成整数倍关系，从而，在示波器荧光屏上得到所需数目的完整被测波形。

（3）自动触发同步调节：输入Y轴的被测信号与示波器内部的锯齿波电压是相互独立的。由于环境或其它因素的影响，它们的周期（或频率）可能发生微小的改变。这时虽通过调节扫描旋钮使它们之间的周期满足整数倍关系，但过了一会可能又会变，使波形无法稳定下来。这在观察高频信号时就尤其明显。为此，示波器内设有触发同步电路，它从垂直放大电路中取出部分待测信号，输入到扫描发生器，迫使锯齿波与待测信号同步，此称为“内同步”。操作时，首先使示波器水平扫描处于待触发状态，然后使用“电平”（LEVEL）旋钮，改变触发电压大小，当待测信号电压上升到触发电平时，扫描发生器才开始扫描。若同步信号是从仪器外部输入时，则称“外同步”。
4. 李萨如图形的原理

[image: image25.wmf]8

如果示波器的X和 Y输入是频率相同或成简单整数比的两个正弦电压，则荧光屏上将呈现特殊的光点轨迹，这种轨迹图称为李萨如图形。图7所示的为fY ：fx = 2 ：1的李萨如图形。频率比不同的输入将形成不同的李萨如图形。图8所示的是频率比成简单整数比值的几组李萨如图形。从中可总结出如下规律：如果作一个限制光点x、y方向变化范围的假想方框，则图形与此框相切时，横边上切点数nx与竖边上的切点数ny之比恰好等于Y和X输入的两正弦信号的频率之比，即fy：fx =nx：ny。但若出现图（b）或（f）所示的图形，有端点与假想边框相接时，应把一个端点计为1/2个切点。所以利用李萨如图形能方便地比较两正弦信号的频率。若已知其中一个信号的频率，数出图上的切点数nx和ny，便可算出另一待测信号的频率。

[image: image26.wmf]3


5. 整流滤波原理

整流电路的任务是将交流电变换成直流。完成这一任务是靠二极管的单向导电作用，常见的是半波、全波、桥式整流电路。为简单起见，二极管用理想模型来处理，并以桥式整流电路图9为例分析，交流电压
[image: image2.wmf]2

U

,
[image: image3.wmf]L

R

是要求支流供电的负载电阻。在电压
[image: image4.wmf]2

U

的正、负半周（设a端为正，b端为负是正半周）内电流通路分别用图10中的实线和虚线箭头表示。

[image: image27.wmf]1


[image: image28.wmf]10


通过负载
[image: image5.wmf]L

R

的电流
[image: image6.wmf]L

i

以及电压
[image: image7.wmf]L

v

的波形如图10所示。显然，它们是单方向的全波脉动波形，单个二极管的导通角为
[image: image8.wmf]p

。加一滤波电容
[image: image9.wmf]C

，并联的电容
[image: image10.wmf]C

在电源供给电压升高时，能把部分能量存储起来，而当电源电压降低时，就把能量释放出来，使负载电压比较平滑，即
[image: image11.wmf]C

具有平波的作用，降低纹波。

【实验仪器】

（1）XJ4321示波器（面板分布图及功能请参见附录1）。

（2）DF-1010超低频信号发生器（面板分布图及功能请参见附录2）。

（3）EM1643信号发生器（面板分布图及功能请参见附录3）。

【实验内容】

1. 观测信号波形并测量峰-峰电压值和频率

（1）DF-1010超低频信号发生器的调节

    打开电源开关，调节波形选择1在“～”正弦波位置。倍乘为“1ms”, 周期挡4为“2” 位置，周期挡3为“5” 位置，周期挡2为“0” 位置，衰减挡6为“15V”， 幅度挡7为“6V”, 输出8接“0，+A”。此时从DF-1010超低频信号发生器输出VPP＝6V，频率为400HZ的正弦波。

（2）示波器的使用

    仪器使用时面板控制件位置（以CH1输入为例），其它按键为弹出位置，见表1。

表26-1  面板控制件位置
	面板控制件
	作用位置
	面板控制件
	作用位置

	DUAL（34）
	CH1
	FOCUS(4)
	信号线变细

	AC.GND.DC(29)
	AC
	TRIG MODE(16)
	AUTO

	VOLTS/DIV(33)
	1
	SOURCE(18)
	INT

	VARIABLE(12)(25)(32)
	右旋到底CAL
	SLOPE(10)
	+

	POSITION (14)(23)(35)
	居中
	TIME/DIV(15)
	0.5ms


通过CH1输入从DF-1010超低频信号发生器输出VPP＝6V，频率为400Hz的正弦波。

调节TRIG LEVEL（17）使波形稳定, 调节POSITION，读出测量值。根据探头上的衰减比（×10，×1），计算VP-P和周期。

VP-P= A×V/div
T= B×time/div

式中A为波形在荧光屏上所占垂直格数，B为一个波形周期在荧光屏上所占水平格数。

    在读Ａ和B时，注意还要估读小格，旋钮每一级对应一大格，每一大格分为5小格，例如3.3大格。
2. 观察并绘出李萨如图形

   （1）X轴输入正弦波

     从DF-1010超低频信号发生器输出频率为500HZ的正弦波作为标准信号，从CH1（X）输入。

   （2）Y轴输入正弦波

    EM1643信号发生器：按下电源开关，按下FUNCTION开关2选“～” 正弦波，根据信号频率选“RANGE”挡位，从“OUTPUT”输出信号，若信号太强，改变“AMPLITUDE” 旋钮，注意面板上所有二极管不亮。改变“FREQ  VAR”旋钮，得到所需频率。信号从CH2（Y）输入。

（3）按下示波器的X-Y11键，观察并绘出李萨如图形。
【数据与结果】

1. 观察波形及对电压和频率的测量

    （1）在坐标纸上将所观察到的正弦波形用曲线板按1 : 1的比例绘出。

    （2）电压和频率测量数据记录见表2。

表26-2  电压和频率数据表

	DF1010信号

发生器上读数
	示波器观测数据

	电压VP-P（V）
	频率f（Hz）
	V/div
	垂直格数
	V'P-P
	Time/div
	水平格数
	
[image: image12.wmf]f

¢

（Hz）

	
	
	
	
	
	
	
	


    （3）比较VP-P与V'P-P；f和f’'若把VP-P和f作为约定真值，分析示波器在量值测量上的误差。

2. 绘出所观察到的各种频率比的李萨如图形

若
[image: image13.wmf]x

f

 =500Hz为约定真值，依次求出EM1643信号发生器的输出频率
[image: image14.wmf]y

f

 ，并与该信号发生器读数值
[image: image15.wmf]y

f

¢

 进行比较，一一求出它们的相对误差，并讨论之。数据表参考表26-3。
表26-3  数据表

	nx:ny
	1:1
	1:2
	1:3
	2:3

	图形
	
	
	
	

	
[image: image16.wmf]x

y

x

y

f

n

n

f

=


	
	
	
	

	F'y
	
	
	
	

	
[image: image17.wmf]%

100

'

´

-

=

y

y

y

f

f

f

E


	
	
	
	


3. 多种整流滤波电路

（1）观察半波整流的波形
通过CH1输入端观察从DF-1010超低频信号发生器正端和地之间输出的ＶP-P＝6V，频率为400Hz的正弦波（以示波器为准）。然后将信号发生器正端的信号接到测试盒的A端，地线接测试盒的D端，将VL两端的信号接CH1，输入示波器，观察半波整流的波形（示波器的面板位置见图26-11）。在测试盒电容位置处分别插入一个4.7uF和1uF的电解电容（注意极性）进行滤波，测量交流纹波的VP-P（必要时VOLTS/DIV33可以换到0.5V/div），记下读数。

（2）观察全波整流的波形

通过CH1输入端观察从DF-1010超低频信号发生器正端、负端与地之间输出的ＶP-P＝6V，频率为400Hz的正弦波（以示波器为准）。然后将信号发生器正端的信号接到测试盒的A端，负端接C端，地线接测试盒的D端，将VL两端的信号接CH1，输入示波器，观察全波整流的波形（示波器的面板位置见图26-11）。在测试盒电容位置处分别插入一个4.7uF和1uF的电解电容（注意极性）进行滤波，测量交流纹波的VP-P（必要时VOLTS/DIV33可以换到0.5V/ div），记下读数。

（3）观察桥式整流的波形

通过CH1输入端观察从DF-1010超低频信号发生器正端、地之间输出的ＶP-P＝6V，频率为400Hz的正弦波（以示波器为准）。然后将信号发生器正端的信号接到测试盒的A端，地线接接C端，将VL两端的信号接CH1，输入示波器，观察桥式整流的波形（示波器的面板位置见图26-11）。在测试盒电容位置分别插入一个4.7uF和1uF的电解电容（注意极性）进行滤波，测量交流纹波的VP-P（必要时VOLTS/DIV33可以换到0.5V/ div），记下读数。

【思考题】

（1）如果被观测的图形不稳定，出现向左移或向右移的原因是什么？该如何使之稳定？

（2）观察李萨如图形时，能否用示波器的“同步”把图形稳定下来？李萨如图形为什么一般都在动？主要原因是什么？

（3）什么是同步？实现同步有几种调整方法？如何操作？

（4）若被测信号幅度太大（在不引起仪器损坏的前提下），则在示波器上看到什么图形？要完整地显示图形，应如何调节？

（5）示波器能否用来测量直流电压？如果能测，应如何进行？

【附录】

1. XJ4321示波器面板分布图及功能（图11）

[image: image18.wmf]1 

2 

35 

3 

34 

4 

31 

26 

5 

6 

23 

7 

8 

9 

10 

11 

12

43

13

15

14

17

18

19 

36 

33 

30 

38 

29 

27 

25 

22 

24 

21 

30 

16 

LUYANG   20MHZ   SCILL   SC   PE   YB4320 

CH1

CH2

AC

VOLT/DIV

VOLT/DIV

图11  示波器面板分布图
面板控制键作用：

（1）主机电源

①电源开关（POWER）：将电源开关按键弹出即为“关”位置，将电源接入，按电源开关，以接通电源。

②电源指示灯：电源接通时指示灯亮。
③亮度旋钮（INTENSITY）：顺时针方向旋转旋钮，亮度增强。接通电源之前将该旋钮逆时针方向旋转到底。

④聚焦旋钮（FOCUS）：用亮度控制钮将亮度调节至合适的标准，然后调节聚焦控制钮直至轨迹达到最清晰的程度，虽然调节亮度时聚焦可自动调节，但聚焦有时也会轻微变化。如果出现这种情况，需重新调节聚焦。

⑤光迹旋转旋钮（TRACE ROTATION）：由于磁场的作用，当光迹在水平方向轻微倾斜时，该旋钮用于调节光迹与水平刻度线平行。

⑥刻度照明控制钮（SCALE ILLUM）：该旋钮用于调节屏幕刻度的亮度。如果该旋钮顺时针方向旋转，亮度将增加。

（2）垂直方向部分

 eq \o\ac(○,30)通道1输入端[CH1 INPUT（X）]：该输入端用于垂直方向的输入。在X-Y方式时输入端的信号成为X轴信号。

 eq \o\ac(○,24)通道2输入端[CH2 INPUT（Y）]：和通道1一样，但在X-Y方式时输入端的信号仍为Y轴信号。

 eq \o\ac(○,22)、 eq \o\ac(○,29)交流—接地—直流耦合选择开关（AC-GND-DC）：选择垂直放大器的耦合方式。

交流（AC）：垂直输入端由电容器来耦合。

接地（GND）：放大器的输入端接地。

直流（DC）：垂直放大器的输入端与信号直接耦合。

 eq \o\ac(○,26)、 eq \o\ac(○,33)衰减器开关（VOLT/DIV）： 用于选择垂直偏转灵敏度的调节。 如果使用的是10:1的探头，计算时将幅度×10。
 eq \o\ac(○,25)、 eq \o\ac(○,32)垂直微调旋钮（VARIBLE）：垂直微调用于连续改变电压偏转灵敏度，此旋钮在正常情况下应位于顺时针方向旋转到底的位置。将旋钮逆时针方向旋转到底，垂直方向的灵敏度下降到2.5倍以下。

 eq \o\ac(○,20)、 eq \o\ac(○,36)CH1×5扩展、CH2×5扩展（CH1×5MAG、CH2×5MAG）：按下×5扩展按键，垂直方向的信号扩大5倍，最高灵敏度变为1mV/div。

 eq \o\ac(○,23)、 eq \o\ac(○,35)垂直移位（POSITION）：调节光迹在屏幕中的垂直位置。垂直方式工作按钮,选择垂直方向的工作方式。

 eq \o\ac(○,34)通道1选择（CH1）：屏幕上仅显示CH1的信号。

 eq \o\ac(○,28)通道2选择（CH2）：屏幕上仅显示CH2的信号。

 eq \o\ac(○,34)、 eq \o\ac(○,28)双踪选择（DUAL）：同时按下CH1和CH2按钮，屏幕上会出现双踪并自动以断续或交替方式同时显示CH1和CH2上的信号。

 eq \o\ac(○,31)叠加（ADD）：显示CH1和CH2输入电压的代数和。

 eq \o\ac(○,21)CH2极性开关（INVERT）：按此开关时CH2显示反相电压值。

（3）水平方向部分

 eq \o\ac(○,15)扫描时间因数选择开关（TIME/DIV）：共20挡  在0.1μs/div∽0.2s/div范围选择扫描速率。

 eq \o\ac(○,11)X-Y控制键：如X-Y工作方式时，垂直偏转信号接入CH2输入端，水平偏转信号接入CH1输入端。

 eq \o\ac(○,23)通道2垂直移位键（POSITION）：控制通道2在屏幕中的垂直位置，当工作在X-Y方式时，该键用于Y方向的移位。

 eq \o\ac(○,12)扫描微调控制键（VARIBLE）：此旋钮以顺时针方向旋转到底时处于校准位置，扫描由Time/div开关指示。该旋钮逆时针方向旋转到底，扫描减慢2.5倍以上。正常工作时，该旋钮位于校准位置。

 eq \o\ac(○,14)水平移位（POSITION）：用于调节轨迹在水平方向移动。顺时针方向旋转该旋钮向右移动光迹，逆时针方向旋转向左移动光迹。

 eq \o\ac(○,9)扩展控制键（MAG×5）、（MAG×10，仅YB4360）：按下去时，扫描因数×5扩展或×10扩展。扫描时间是Time/div开关指示数值的1/5或1/10。例如：×5扩展时，100μs/div为20μs/div。部分波形的扩展：将波形的尖端移到水平尺寸的中心，按下×5或×10扩展按钮，波形将扩展5倍或10倍。

 eq \o\ac(○,13)ALT扩展按钮（ALT-MAG）：按下此键，扫描因数×1、×5或×10同时显示。此时要把放大部分移到屏幕中心，按下ALT-MAG键。扩展以后的光迹可由光迹分离控制键 eq \o\ac(○,13)移位距×1光迹1.5div或更远的地方。同时使用垂直双踪方式和水平ALT-MAG可在屏幕上同时显示四条光迹。

（4）触发（TRIG）

 eq \o\ac(○,18)触发源选择开关（SOURCE）：选择触发信号源。

内触发（INT）：CH1或CH2上的输入信号是触发信号。

通道2触发（CH2）：CH2上的输入信号是触发信号。

电源触发（LINE）：电源频率成为触发信号。

外触发（EXT）：触发输入上的触发信号是外部信号，用于特殊信号的触发。

 eq \o\ac(○,43)交替触发（ALT TRIG）：在双踪示波器交替显示时，触发信号交替来自于两个Y通道，此方式可用于同时观察两路不相关信号。

 eq \o\ac(○,19)外触发输入插座（EXT INPUT）：用于外部触发信号的输入。

 eq \o\ac(○,17)触发电平旋钮（TRIG LEVEL）：用于调节被测信号在某地电平触发同步。

 eq \o\ac(○,10)触发极性按钮（SLOPE）：触发极性选择。用于选择信号的上升沿或下降沿触发。

 eq \o\ac(○,16)触发方式选择（TRIG MODE）：

自动（AUTO）：在自动扫描方式时扫描电路自动进行扫描。在没有信号输入或输入信号没有被触发同时，屏幕上仍然可以显示扫描基线。常态（NORM）：有触发信号才能扫描，否则屏幕上无扫描显示。当输入信号的频率低于20Hz时，请用常态触发方式。

TV-H：用于观察电视信号中行信号波形。

TV-V：用于观察电视信号中场信号波形。

（注意：仅在触发信号为负同步信号时，TV-V和TV-H同步。）
 eq \o\ac(○,7)校准信号（CAL）：电压幅度为0.5VP-P，频率为1kHz的方波信号。

 eq \o\ac(○,27)接地柱┴：接地端。
2．DF-1010超低频信号发生器

图12为DF-1010超低频信号发生器面板图，其各部分功能如下：

（1）波形选择开关：可选择输出信号的波形。

（2）输出周期选择旋钮：2为×0.01挡，3为×0.1挡，4×为1挡。


[image: image19.wmf]1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

输出

 

15V 

15V

30V

PP

衰减

 

幅度

 

电源

DF1010


图12  DF-1010超低频信号发生器

1-波形选择工关  2、3、4-输出周期选择  5-输出频率选择  6-输出衰减选择  

7-输出幅度调节按钮  8-信号输出接线柱  9-电源指示灯  10-电源开关

（3）输出频率倍乘选择：输出频率（周期）调节举例：若要输出一频率为f =400Hz（T=0.00250s=2.50ms）的信号，则1/f=(4所示的值+3所示的值+2所示的值) ×5所示的值=2.50ms。

（4）输出衰减选择:可选定最大输出电压。

（5）输出幅度调节旋钮：可在最大输出电压与零输出之间连续调节输出电压大小。

（6）信号输出接线柱：可用+A与接地或-A与接地输出信号。

（7）电源指示灯。

（8）电源开关。

3．EM1643信号发生器面板分布图及功能（图13）
[image: image29.wmf]9


面板控制键作用：

（1）电源开关（ON／OFF）：按入开。

（2）功能开关（FUNCTION）：波形选择。

∽  ：正弦波。

[image: image30.wmf]6

[image: image31.wmf]7

[image: image32.wmf]5

      ：方波和脉冲波（具有占空比可变）。

[image: image33.wmf]2

      ：三角波和锯齿波（具有占空比可变）。

（3）频率微调FREQVAR：频率覆盖范围10倍。

（4）分挡开关（RANGE－Hz）：20Hz～2ＭHz，分六挡选择。

（5）衰减器（ATT）：开关按入时，衰减20dB，30 dB。

（6）幅度（AMPLITUDE）：幅度可调。

（7）直流偏移调节（DC  OFF  SET）：

当开关按入时，直流电平为－10V～＋10V连续可调。

当开关弹出时，直流电平为零。

（8）占空比调节（RAMP/PULSE）：

当开关弹出时，占空比为50％。

当开关按入时，占空比在10％～90％内连续可调。

实际频率为指示值÷10

（9）输出（OUT  PUT）：波形输出端。

（10）TTL电平（TTL  OUT）：只有TTL电平输出端。幅度3.5VP－P。

操作步骤：

（1）将仪器接入AC电源，按下电源开关。

（2）根据需要选择波形的功能开关。

（3）当需要脉冲波和锯齿波时，转动FREQ VAR ，调节频率，按下RAMP／PULSE开关，调节占空比，此时频率显示值÷10，其它状态时关掉。如果选定正弦波，关掉RAMP/PULSE开关。

（4）当需小信号输出时，按入衰减器。

（5）调节幅度至需要的输出幅度。

（6）调节直流电平偏移至需要设置的电平值，其它状态时关掉，直流电平将为零。

（7）当需要TTL信号时，从脉冲输出端输出，此电平将不随功能开关改变。







图1 示波器基本组成框图














图5  波形显示原理图





� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���


































































































� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





图7  fy : fx=2 : 1的李萨如图形





图8  fy : fx=nX : ny的几种李萨如图形





U2





UL  iL





图9  桥式整流电路图





C





RL





b





a























� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���



































� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





图13　EM1643信号发生器面板图


1-电源开关  2-功能开关  3-频率微调  4-分挡开关  5-衰减器  


6-幅度  7-直流偏移调节  8-占空比调节  9-输出  10-TTL电平












































































































































PAGE  
-11- 


[image: image34.wmf]4

[image: image35.wmf]U 

y

 

x

U

y

x

T

T

8

7

=

x

T

y

T

t

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

t

1

 

6

 

9

 

2

 

0

 

5

 

7

 

 

4

 

图

26

-

6  

T

X

=(7/8)

T

Y

时的波形

 

 

8

 

[image: image36.wmf] 

O 

 

U 

 

x

 

O 

 

U 

 

x

 

1

 

2

 

t

 

t

 

[image: image37.wmf]亮点在轴方向的位移

y

（垂直输入信号正弦波

-)

亮点在轴方向的位移

x

（水平扫描信号锯齿波）

-

荧光屏

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I

By 

By 

Dy 

Cy 

Ay 

Ey 

Iy 

Hy 

Gy 

Fy 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

t

a

b

c

d

e

f

g

h

i

t

U

[image: image38.wmf]U

L

 

U

2

 

t

w

t

w

t

w

i

图

26

-

10

  

负载的电流以及电压的波形

RiU

LLL

[image: image39.wmf]衰减器

Y

轴输入

地

外

内

外部输入

Y

轴

电

压

放

大

器

示波管

X

轴电压放大器

锯齿波

电压

发生器

衰

减

器

地

X

轴输入

1 

90

R

10

9

R

100 

R

K

1

K

2

X

1

Y

2

X

2

Y

1

90

R

9

R

R

1 

10

100 

[image: image40.wmf]电子枪

 

偏转系统

H 

K 

G 

1

G 

2

Y 

X 

A 

1

A 

2

V

2

R 

1

R 

2

R

3

Y 

X 

H 

调

辉

 

聚

焦

 

辅

助

聚

焦

 

荧

光

屏

[image: image41.wmf]U 

Y

t

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

1 

5 

0 

2 

3 

7 

6 

8

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

t

U 

X

（） �

a

（） �

b

（） �

d

（） �

c

（） �

e

（）

f

f

f

y

x

=

1

1

f

f

y

x

=

2

1

f

f

y

x

=

1

2

f

f

y

x

=

3

1

f

f

y

x

=

3

2

f

f

y

x

=

4

3

[image: image42.wmf]4

[image: image43.wmf]2

[image: image44.wmf]5

[image: image45.wmf]7

[image: image46.wmf]6

[image: image47.wmf]9

[image: image48.wmf]10

[image: image49.wmf]1

[image: image50.wmf]3

_1131555152.unknown

_1132233339.unknown

_1133278186.unknown

_1133278767.unknown

_1133292737.unknown

_1133278189.unknown

_1132297693.unknown

_1133278008.unknown

_1131555158.unknown

_1132042373.unknown

_1132232801.doc


O 







U 







x







O 







U 







x







1







2







t







t












_1131555154.unknown

_1129884458.unknown

_1130756672.unknown

_1130930952.unknown

_1130930953.unknown

_1131537615.unknown

_1130930811.unknown

_1129884460.unknown

_1129885335.unknown

_1129884459.unknown

_1129101647.unknown

_1129884454.unknown

_1129884456.unknown

_1129884457.unknown

_1129884455.unknown

_1129881042.unknown

_1129884452.unknown

_1129884453.unknown

_1129884450.unknown

_1129880919.unknown

_1129101246.unknown

_1129101620.unknown

_1129053863.unknown

